[bookmark: _GoBack]采购需求公示
一、项目基本情况
采购方式：公开招标
项目名称：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目
预算金额：3460000.00元（其中：A包：1040000.00元；B包：840000.00元；C包：870000.00元；D包：710000.00元）
最高限价：3460000.00元（其中：A包：1040000.00元；B包：840000.00元；C包：870000.00元；D包：710000.00元）
二、资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
A包、B包、C包、D包：本项目是专门面向中小企业采购（供应商应为中小企业/小微企业,供应商应为监狱企业,供应商应为残疾人福利企业 ）
3.申请人的一般资格要求：
A包、B包、C包、D包：
（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度第三方审计的财务审计报告或提供开标截止时间前3个月开户银行出具的资信证明。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年6月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，成立不足3个月的提供成立至今的税收及社保证明材料，依法不缴纳社保及免税、不缴纳税收的投标供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料。
（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（自行声明）。
（6）法律、行政法规规定的其他条件：投标供应商自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）。
4.本项目的特定资格要求：
A包、B包、C包、D包：无。
三、采购清单及技术参数
A包：
（一）采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	全自动QuEChERS样品前处理平台
	1
	台
	核心产品

	2
	凝胶渗透色谱仪
	1
	台
	


（二）技术参数要求
全自动QuEChERS样品前处理平台
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	1
	用于农兽药残留检测前处理，可全自动完成QuEChERS方法净化流程。

	2.主要技术指标
	★
	2.1
	流程功能实现

	
	
	2.1.1
	自动完成样品在各个步骤转移

	
	
	2.1.2
	自动完成添加提取溶剂

	
	
	2.1.3
	自动对样品管、净化管进行开盖与关盖，自动对进样瓶进行关盖。

	
	
	2.1.4
	自动添加QUEChERS提取所需盐

	
	
	2.1.5
	自动加入均质子

	
	
	2.1.6
	自动振荡加盐后的样品

	
	
	2.1.7
	自动对样品进行离心操作

	
	
	2.1.8
	自动移取提取液并进行基质分散固相萃取dSPE操作，包括振荡和离心

	
	
	2.1.9
	自动移取净化后的上清液

	
	
	2.1.10
	自动移取净化后的上清液后过膜

	
	
	2.1.11
	步骤与步骤之间交叠运行，最大限度提高工作效率

	
	
	2.1.12
	所有操作由电脑控制逐步完成，中间无需任何人工介入

	
	
	2.1.13
	最大连续处理样品量：≥60个样品，无需人为介入，仪器能自动按照上条所有QuECHERs步骤进行前处理

	
	
	2.1.14
	配有样品冰浴模块；使用金属浴方式，冰浴通量≥60位（50ml离心管），在室温25℃下制冷温度0℃~室温。

	
	
	2.2
	样品管理模块

	
	
	2.2.1 
	仪器可以自动移取处理过程中所需的50mL样品管和15mL净化管

	
	
	2.2.2 
	样品位数：可同时摆放并处理大于等于60位50ml离心管、大于等于60位15ml dSPE净化管、大于等于60位15ml离心管、大于等于60个2ml色谱瓶、大于等于60个15ml氮吹管，大于等于60个滤膜

	
	
	2.2.3 
	定位精度：≤1mm

	
	
	2.3
	自动开关盖模块

	
	
	2.3.1
	可自动完成50mL离心管、15ml离心管、2ml色谱瓶的开关盖工作；同时进行至少2根管子的开关盖

	
	
	2.3.2
	样品管开盖或者关盖的时间≤5s

	
	
	2.4
	全自动溶剂添加模块

	
	
	2.4.1
	按照设定的添加量，自动添加提取溶剂

	
	
	2.4.2
	溶剂添加：溶剂添加数量≥6种

	
	
	2.4.3
	溶剂体积分度值：0.1mL

	
	
	2.4.4
	添加精度： ≤±1% RSD

	
	
	2.4.5
	管路材质：聚四氟乙烯

	
	
	2.4.6
	高精度注射泵≥25ml，精度≤±1%，速度1-100mL/分钟

	
	
	2.4.7
	有监测管路是否有液体的措施设备

	
	
	2.5
	液体转移模块

	
	
	2.5.1
	液面区分：电导/气压液面检测

	
	
	2.5.2
	具有液面分析功能。可以自动识别液体液面，从液面逐层取液。

	
	
	2.5.3
	移液准确度：≤±2%

	
	
	2.5.4
	自动取液跟随：取液过程中，枪头跟随液面下降速度运动，使枪头插入深度保持唯一

	
	
	2.5.5
	使用一次性枪头，自动判定枪头取卸状态

	
	
	2.5.6
	一次最大移液量：不小于5ml

	
	
	2.6
	全自动加盐模块

	
	
	2.6.1
	自动添加标准方法所规定的商品化混合盐

	
	
	2.6.2
	加盐量：2g-15g可调，精度≤±10%

	
	
	2.6.3
	加盐模块容量：≥500g

	
	
	2.6.4
	配备提取盐搅拌功能

	
	
	2.7
	涡旋振荡模块

	
	
	2.7.1
	旋振荡频率：≥3500次/分钟。

	
	
	2.7.2
	振荡时间：≥30min。

	
	
	2.7.3
	涡旋震荡位数：≥2位，双模块，同时兼容≥4个50mL与≥4个15mL样品管的涡旋震荡

	
	
	2.8
	垂直振荡模块

	
	
	2.8.1
	通过上下垂直振荡，使样品与提取液进行充分的混合，碰撞，让目标化合物进入提取液中。

	
	
	2.8.2
	振荡频率：≥950次/分钟。

	
	
	2.8.3
	振荡振幅：≥30mm。

	
	
	2.8.4
	样品数量：≥4个，可同时兼容50mL与15mL样品管的震荡。

	
	
	2.8.5
	垂直震荡位数：≥8位，双模块，同时兼容≥8个50mL或≥8个15mL样品管的垂直震荡

	
	
	2.9
	离心模块

	
	
	2.9.1
	按照设定的时间，自动完成离心操作。

	
	
	2.9.2
	最大离心速度：≥5000rpm。

	
	
	2.9.3
	最大离心力 ≥3500 RCF。

	
	
	2.9.4
	离心时间：1~99min。

	
	
	2.9.5
	离心位数：≥8位，能同时离心≥4位50mL离心管与≥4位15mL离心管

	
	
	2.9.6
	具有制冷功能，在室温25℃情况下可进行4℃~室温的离心温度设置。

	
	
	2.10
	均质子加入模块：满足方法中要求单独加入均质子的需求；加入的均质子为需不和样品有任何反应，表面光滑震荡过程无碎渣产生；均质子加入数量可控，可以根据不同样品基质或者不同方法加入不同数量的均质子来满足震荡提取的需求

	
	
	2.11
	氮吹浓缩模块

	
	
	2.11.1
	最大样品数量：≥8个。

	
	
	2.11.2
	氮吹流路数量：≥8路。

	
	
	2.11.3
	氮吹流路控制方式：每路气体流路单独开关控制。

	
	
	2.11.4
	最大氮吹流量：单个通道最大气流量≥7L/min。

	
	
	2.11.5
	加热方式：金属浴（氮吹管尾部不加热）。

	
	
	2.11.6
	氮气加热功能：有。

	
	
	2.12
	定容模块

	
	
	2.12.1
	定容技术：自动定容。

	
	
	2.12.2
	定容体积：≤1ml。精度≤±0.01ml

	
	
	2.12.3
	定容溶剂种类：≥6种。

	
	
	2.12.4
	定容准确度：由容器标定准确度决定。

	
	
	2.13
	过滤模块

	
	
	2.13.1
	可自动过滤样品提取液至2ml色谱瓶。

	
	
	2.13.2
	一次性移液枪头。

	
	
	2.13.3
	自动装载滤膜、自动卸载枪头。

	
	
	2.13.4
	自动过滤样品数量：≥60个

	
	
	2.14
	系统及软件功能

	
	
	2.14.1
	自带嵌入式彩色触摸屏电脑，也可使用键盘输入

	
	
	2.14.2
	软件可根据实验需要任意添加QuEChERS过程中常用的步骤，同时可以对各个步骤的参数进行编辑；可以根据需求对样品进行序列编辑

	
	
	2.14.3
	系统可实现同一样品，软件自动将净化步骤后的上清液按照需要分成两份，分别完成GB 23200.113、GB 23200.121 QuEChERS前处理的全流程。整个流程，包括提取、净化、氮吹、过滤整个过程无需人工干预

	
	
	2.15
	耗材通用性

	
	
	2.15.1
	设备所用耗材：50mL离心管、15mL净化管、15mL样品管是市面通用尺寸。

	★3.主要配置
	
	3.1
	仪器主机  1套

	
	
	3.2
	样品管理模块  1套

	
	
	3.3
	垂直振荡模块 1套

	
	
	3.4
	离心模块  1套（可满足 4 个50mL或15mL离心管同时离心）

	
	
	3.5
	涡旋模块 1套

	
	
	3.6
	振荡摇粉模块 1套

	
	
	3.7
	夹爪开关盖  1套

	
	
	3.8
	液体添加与分取以及固体添加综合模块组 1套

	
	
	3.9
	自动定容模块  1套

	
	
	3.10
	全自动过滤模块  1套

	
	
	3.11
	系统控制平台及配套软件   1套

	
	
	3.12
	启动耗材包（50mL离心管 100支；15mL离心管 100支；500g萃取盐包混合填料 2袋；15ml净化管 100支；氧化锆均质子100个/盒 1盒；5ml移液枪头 100支；2ml色谱瓶 100个/盒 2盒；1ml导电滤芯吸头 4盒；0.22um有机滤膜300个；15ml定容管（视觉） 120支。）


凝胶渗透色谱仪
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	1
	用于含油、脂肪等复杂基质样品中痕量、超痕量农药残留/污染物的净化分离。

	2.主要技术参数
	▲
	2.1
	输液泵采用双柱塞串联设计，最大工作压力≥6000psi，流量范围：0.001-10.000mL/min，可调。流速精度：≤0.8%；步长：0.01mL/min；压力波动：小于等于1%（提供产品彩页或技术说明书或官网截图等证明材料加盖制造商公章。）

	
	▲
	2.2
	10mL注射泵，进样范围0.1mL-10mL，重复性≤±0.1％，步长：0.1mL。（提供产品彩页或技术说明书或官网截图等证明材料加盖制造商公章。）

	
	
	2.3
	可调波长紫外检测器，波长范围：190-600nm；波长精度：≤±0.2nm；带宽：0.8nm。

	
	
	2.4
	凝胶净化柱：乙酸乙酯/环己烷体系或二氯甲烷体系，70g填料。

	
	▲
	2.5
	净化柱净化能力：同时分离五种校准液：玉米油、邻苯二甲酸酯、甲氧滴滴涕、二萘嵌苯、硫，要求色谱峰分离度应≥85%，五种校准液净化时间≤25min，溶剂消耗量≤125mL。（要求提供净化谱图作为证明材料加盖制造商公章）

	
	▲
	2.6
	配备自动进样器和收集器，并各配XYZ轴机械臂1套，可以实现样品自动进样和收集；并有清洗工作台可对进样针和收集针进行内外壁自动清洗。（要求提供配备2套XYZ轴机械臂实物图作为证明材料加盖制造商公章）

	
	
	2.7
	配置≥64位20mL进样架，≥8位200mL和≥48位60mL收集架；可以程序设定任意一个进样位置。

	
	
	2.8
	收集器具有扩展功能，可以支持多个收集器并用，可持续收集≥48位60mL样品。

	
	
	2.9
	隔垫穿刺：隔垫穿刺针

	
	
	2.1
	流出物可以通过设定收集程序实现定时收集、连续收集等收集模式，并分配到不同收集瓶。

	
	
	2.11
	支持一键开关机，集成电源供电，实现一键控制泵、检测器、进样器、收集器以及阀系统的启动以及关闭。

	
	▲
	2.12
	工作站可对泵、进样器及组分收集器进行控制。可编辑净化及组分收集程序，可在线控制和在线修改所有参数。

	
	
	2.13
	软件界面实时显示色谱图，具有定时收集、连续收集等收集模式，并分配到设定试管中。

	
	
	2.14
	具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。

	
	
	2.15
	具有权限管理和数据溯源功能，可设置3个等级权限，用于实验室不同级别人员仪器操作的管理。具有查看日志及生成报告功能，数据可输出到Word或Excel中进一步处理。

	★3.主要配置
	
	3.1
	主要配置（主机+配件）

	
	
	3.2
	主机 1台

	
	
	3.3
	高压恒流输液泵 1台

	
	
	3.4
	190-600nm可调波长紫外检测器  1台

	
	
	3.5
	自动进样器（含≥64位20mL样品架）1套

	
	
	3.6
	自动收集器，含≥8位的200mL收集架和≥48位60mL收集架各1套

	
	
	3.7
	ID20×300mm不锈钢净化柱 1根 

	
	
	3.8
	20mL样品瓶/盖/垫（各100个/套）1套

	
	
	3.9
	200mL收集浓缩瓶 16个，60mL收集浓缩管50个

	
	
	3.10
	大屏幕控制系统（含控制软件） 1套

	
	
	3.11
	控制电脑1套：配套使用电脑（或工作站）的产品技术指标需满足财库《台式计算机（或工作站）政府采购需求标准（2023年版）》中的星标项“*”指标，投标人提供： 台式计算机（或工作站）产品技术指标需满足财库《台式计算机（或工作站）政府采购需求标准（2023年版）》中的星标项“*”指标的承诺函，格式自拟。提供所投产品节能产品认证证书

	
	
	3.12
	多功能一体机设备1台（具有彩色自动双面打印、复印、扫描功能）。提供所投产品节能产品认证证书





B包：
（一）采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	马弗炉
	1
	台
	7L

	2
	马弗炉
	1
	台
	12L

	3
	高速冷冻离心机（一）
	2
	台
	

	4
	纯水机
	1
	台
	

	5
	高速冷冻离心机（二）
	1
	台
	核心产品

	6
	马弗炉
	1
	台
	36L


（二）技术参数要求
马弗炉（7L）
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	1
	用于基准物质的高温前处理及坩埚恒重操作。

	2.主要技术参数
	
	2.1
	双层结构、一体式；

	
	
	2.2
	炉门打开“保护开关”自动启动，主电路停止供电；

	
	
	2.3
	膛体采用耐高温多晶莫来石纤维；

	
	
	2.4
	≥7.0寸触摸屏控制控温仪；

	
	
	2.5
	温度控制系统：温度控制程序≥20段程序表控制，满足曲线（程序）升温；

	
	
	2.6
	炉膛体积：≥7L

	
	★
	2.7
	最高温度：1600℃

	
	
	2.8
	功率：≥10Kw

	
	
	2.9
	加热器：耐高温硅钼棒；传感器：双铂铑热电偶

	
	
	2.10
	具备冷端补偿功能

	★3.主要配置
	
	3.1
	主机1台；

	
	
	3.2
	传感器3套

	
	
	3.3
	坩埚钳、防护手套、垫砖、炉架各1套；

	
	
	3.4
	炉腔：配置3套；相应配套设施（如适配变压器）1套。



马弗炉（12L）
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	1
	用于矿样、化工产品、合金等样品的高温熔融前处理。

	2.主要技术参数
	
	2.1
	双层结构、一体式；

	
	
	2.2
	炉门打开“保护开关”自动启动，主电路停止供电；

	
	
	2.3
	膛体采用耐高温多晶莫来石纤维；

	
	
	2.4
	≥7.0寸触摸屏控制控温仪；

	
	
	2.5
	温度控制系统：温度控制程序≥20段程序表控制，满足曲线（程序）升温；

	
	
	2.6
	炉膛体积：≥12L

	
	★
	2.7
	最高温度：1600℃

	
	
	2.8
	功率：≥12Kw

	
	
	2.9
	加热器：耐高温硅钼棒；传感器：双铂铑热电偶

	
	
	2.10
	具备冷端补偿功能

	★3.主要配置
	
	3.1
	主机1台；

	
	
	3.2
	传感器3套

	
	
	3.3
	坩埚钳、防护手套、垫砖、炉架各1套；

	
	
	3.4
	炉腔：配置3套；相应配套设施（如适配变压器）1套。



高速冷冻离心机（一）
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	1
	用于对进出口食品、化妆品、农产品等法检样本中的特定成分进行离心分离。

	2.主要技术参数
	★
	2.1
	最高转速≥ 20000r/min（提供产品产品彩页或技术说明书等证明材料加盖制造商公章）。

	
	★
	2.2
	最大离心力：≥36000×g（提供产品产品彩页或技术说明书等证明材料加盖制造商公章）。

	
	▲
	2.3
	转子可识别、具有不平衡、超速、门盖等多种保护功能。

	
	
	2.4
	最大容量：角转子≥6×100ml，水平转子≥4×250ml

	
	
	2.5
	时间控制范围：0-99小时 / 连续运转

	
	▲
	2.6
	温度设定范围：在室温25℃下满足-20℃至+40℃

	
	
	2.7
	噪音(dBA)：≤ 66dBA （最大转速时）；

	
	
	2.8
	具有可存储常用程序功能，可存储程序数≥6个，并可快捷调用，同时具备快捷预冷程序。

	
	
	2.9
	控制系统：可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可设定运行条件和运行参数。

	
	
	2.10
	自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能。

	
	
	2.11
	可供选择的转子数量≥15个。

	★3.主要配置
	
	3.1
	主机1台；

	
	
	3.2
	角转6×50ml（转速≥14000r/min），1个；

	
	
	3.3
	角转48×2.0ml（转速≥15000r/min），1个；

	
	
	3.4
	角转12×15ml（转速≥11800r/min），1个；

	
	
	3.5
	与角转匹配的PP离心管，3种规格各500个。


纯水机
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	1
	系统是以自来水为进水，生产制备RO纯水，用来清洗及设备进水。

	2.主要技术参数
	★
	2.1
	产水类型：RO反渗透纯水

	
	▲
	2.2
	产水速率≥40 L/h

	
	
	2.3
	纯水存储容量≥50 L

	
	
	2.4
	纯水循环回路在水箱注水前及机器空闲时自动循环冲洗。（提供产品彩页或技术说明书或官网截图等证明材料加盖制造商公章）

	
	
	2.5
	RO纯化柱到达使用期限后机器会自动提示更换，无需手动设定提醒时间。

	
	 
	2.6
	RO纯化柱外观有明显的颜色标识。

	
	
	2.7
	操作界面采用的彩色LED指示灯及触摸键组成。

	
	
	2.8
	标配≥3.5L便捷PP水箱。

	
	▲
	2.9
	产水质量满足GB/T 6682三级水要求。

	★3.主要配置
	
	3.1
	纯水系统 1套

	
	
	3.2
	超滤预处理系统  1套

	
	
	3.3
	RO 纯化柱  1根

	
	
	3.4
	预处理柱   3根

	
	
	3.5
	RO预处理系统 1套

	
	
	3.6
	预处理RO纯化柱 3根

	
	
	3.7
	≥3.5L便捷水箱  1个

	
	
	3.8
	≥50L水箱  1个


高速冷冻离心机（二）
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	1
	用于对食品、化妆品、农产品等法检样本中的特定成分进行离心分离。

	2.主要技术参数
	
	2.1
	转速≥20000 rpm，精度≤±10rpm；

	
	
	2.2
	最大容量(ml)：角转子6 x 85ml /水平转子4×200ml；

	
	▲
	2.3
	最大离心力(× g)：≥36000；

	
	
	2.4
	时间控制范围：0-99小时 / 连续运转；

	
	
	2.5
	噪音(dBA)：≤ 66dBA （最大转速时）；

	
	▲
	2.6
	≥20种加速及减速曲线及10个程序记忆功能；

	
	
	2.7
	温度控制范围：在室温25℃下-20~40℃；

	
	
	2.8
	转子可识别、具有不平衡、超速、门盖等多种保护功能

	
	
	2.9
	免维护无碳刷变频电机；

	
	
	2.10
	微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度。

	★3.主要配置
	
	3.1
	主机1台；

	
	
	3.2
	角转6×50ml（转速≥14000r/min），1个；

	
	
	3.3
	角转12×15ml（转速≥11800r/min），1个；

	
	
	3.4
	角转48×2.0ml（转速≥15000r/min），1个；

	
	
	3.5
	与角转匹配的PP离心管，3种规格各500个。


马弗炉（36L）
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	1
	用于饲料、食品类样品的高温熔融前处理。

	2.主要技术参数
	
	2.1
	双层结构、一体式；

	
	
	2.2
	炉门打开“保护开关”自动启动，主电路停止供电；

	
	
	2.3
	膛体采用耐高温多晶莫来石纤维；

	
	
	2.4
	≥7.0寸触摸屏控制控温仪；

	
	
	2.5
	温度控制系统：温度控制程序≥20段程序表控制，满足曲线（程序）升温；

	
	
	2.6
	炉膛体积：≥36L

	
	★
	2.7
	最高温度：1600℃

	
	
	2.8
	功率：≥15Kw

	
	
	2.9
	加热器：耐高温硅钼棒；传感器：双铂铑热电偶

	
	
	2.10
	具备冷端补偿功能

	★3.主要配置
	
	3.1
	主机1台；

	
	
	3.2
	传感器3套

	
	
	3.3
	坩埚钳、防护手套、垫砖、炉架各1套；

	
	
	3.4
	炉腔：配置3套；相应配套设施（如适配变压器）1套。



C包：
（一）采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	旋转蒸发仪
	2
	台
	

	2
	紫外可见分光光度计（一）
	1
	台
	遵义室

	3
	紫外可见分光光度计（二）
	1
	台
	商检室

	4
	凝胶成像仪
	1
	台
	核心产品


（二）技术参数要求
旋转蒸发仪
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	1
	用于标准蒸馏、结晶、产物浓缩、粉末干燥以及一种或多种溶剂的分离，也可用于气相、液相以及质谱分析过程中样品的前处理。

	2.主要技术参数
	
	2.1
	旋转蒸发仪主机

	
	
	2.1.1
	蒸发瓶角度可调。

	
	★
	2.1.2
	升降方式：马达自动升降，升降行程覆盖0～140mm，具有安全停止功能，下降终点设置覆盖 0～60mm，高度可调。

	
	
	2.1.3
	支持间歇性左右旋转，间歇时间覆盖0～60s可调，可运用于粉末状样品的干燥处理。

	
	
	2.1.4
	转速范围：覆盖10～280转/分钟

	
	
	2.2
	冷凝管

	
	
	2.2.1
	冷凝面积≥1500cm²

	
	
	2.2.2
	可实现定时功能，到达设定时间后设备自动停止，蒸馏瓶自动抬升，方便实现重复性实验。

	
	
	2.2.3
	安全保护：干烧浴锅自动断电，主机自动提升，将蒸发瓶脱离浴锅，以及超温预警蒸发瓶自动提升，待机预警保护。

	
	
	2.2.4
	密封件：PTFE带不锈钢弹片的密封圈，耐磨耐腐蚀。

	
	
	2.2.5
	配有真空缓冲瓶，保护隔膜泵。

	
	
	2.3
	加热锅：温度覆盖室温～190℃，设置精度≤1℃，全量程范围温度偏差≤±1℃；容积≥4L，可水平移动距离：0-200mm。

	
	
	2.4
	加热锅安全设置：安全温度调节范围 50℃～190℃，非固定安全温度，可根据实际应用调节。

	
	
	2.5
	真空泵

	
	
	2.5.1
	类型：变频四级隔膜真空泵。

	
	
	2.5.2
	泵速调节：泵速覆盖285～1200转/分钟，可调，数字显示。

	
	
	2.5.3
	运行方式：无油干式运行。

	
	
	2.5.4
	抽气速率：≥1.3m³/h。

	
	▲
	2.5.5
	真空度：最低真空度≤10mbar。（提供产品彩页或技术说明书为证明材料加盖制造商公章。）

	
	
	2.5.6
	材质：隔膜及气体接触的部分由 PTFE 耐腐蚀材质组成。

	
	
	2.6
	真空控制器

	
	
	2.6.1
	显示：液晶屏幕数字显示真空值。

	
	
	2.6.2
	控制范围与精度：真空控制范围覆盖10mbar～1100mbar，控制精度1mbar。

	
	
	2.6.3
	泄压功能：具备放气阀和按键。

	
	
	2.6.4
	定时功能：内置定时功能，定时范围覆盖10s～6000min。

	
	
	2.6.5
	可设置大于等于8种梯度真空控制程序，配合梯度蒸馏，实时曲线图可直观地监控真空下降状况。

	
	
	2.6.6
	传感器：压力传感器，耐化学腐蚀。

	
	
	2.7
	冷却循环器

	
	
	2.7.1
	控温范围： -10℃～室温。

	
	
	2.7.2
	温度稳定性：≤±1℃。

	
	
	2.7.3
	温度显示：数字显示，显示精度≤ ±0.1℃。

	
	
	2.7.4
	制冷功率：≥400W，20℃。

	
	
	2.7.5
	水泵流速：≥15L/min。

	
	
	2.7.6
	水箱容积：≥3.5L。

	
	
	2.7.7
	冷却液位实时显示。

	★3.主要配置
	
	3.1
	旋转蒸发仪主机 1 台

	
	
	3.2
	防爆玻璃组件 1 套（包含冷凝管、1L 接收瓶，500ml蒸发瓶、 1L 蒸发瓶）

	
	
	3.3
	数字显示加热锅 1 台

	
	
	3.4
	隔膜真空泵 1 台

	
	
	3.5
	真空控制器 1 台

	
	
	3.6
	冷却循环系统 1 台

	
	
	3.7
	密封圈5个


紫外可见分光光度计（一）
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	1
	食品理化检测

	2.主要技术参数
	▲
	2.1
	光学系统：全密封卡尔蔡司光学系统，实时双光束，双池双检测，内置氧化钬滤光片自动校正波长

	
	
	2.2
	波长范围：190-1100nm；

	
	
	2.3
	光度计显示范围：-1A~6A

	
	
	2.4
	测光范围:-0.3A~3A

	
	
	2.5
	带宽 :0.5/1/2/4nm多档可选

	
	
	2.6
	波长准确度:≤ ±0.2nm

	
	▲
	2.7
	波长重现性 : ≤±0.05nm

	
	▲
	2.8
	扫描速度:最快≥12000nm/分钟 ，分析间隔1nm。

	
	▲
	2.9
	检测器：硅光电二极管检测器

	
	
	2.10
	多波长测量：连续任意设定特定波长≥10个波长

	
	
	2.11
	波长稳定性 : ±0.02nm

	
	
	2.12
	噪音：340nm 时小于0.02% (NaNO2 )

	★3.主要配置
	
	3.1
	紫外可见分光光度计一套（含工作站）

	
	
	3.2
	 1cm、2cm、3cm、4cm、5cm、8cm石英比色皿（各10只）

	
	
	3.3
	连续自动吸样器 1套

	
	
	3.4
	控制电脑1套：配套使用电脑（或工作站）的产品技术指标需满足财库《台式计算机（或工作站）政府采购需求标准（2023年版）》中的星标项“*”指标，投标人提供： 台式计算机（或工作站）产品技术指标需满足财库《台式计算机（或工作站）政府采购需求标准（2023年版）》中的星标项“*”指标的承诺函，格式自拟。黑白激光打印机1台。提供所投产品节能产品认证证书


紫外可见分光光度计（二）
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	
	用于对各类样品（如食品、农产品、饲料等）中对目标成分的鉴别、杂质检查及定量测定。

	2.主要技术参数
	
	2.1
	光学系统：双光束、双光路测量方式；

	
	
	2.2
	光源：钨灯，插座式设计；紫外光源：氘灯，插座式设计；如是氙灯更好                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

	
	
	2.3
	带宽：0.1-5nm(以0.1nm为间隔连续可调)； 

	
	
	2.4
	 波长范围：190～900nm；波长准确度：≤±0.1nm （656.1纳米处)；≤±0.3nm（全段）；

	
	
	2.5
	 杂散光≤0.005%T；

	
	
	2.6
	校准光源：汞灯，对波长进行校准；

	
	
	2.7
	检测器：光电倍增管；

	
	
	2.8
	稳定性：0.001 Abs/h ；

	
	
	2.9
	软件功能：光谱扫描、时间扫描、定量分析、多波长测量、动力学测试、内置蛋白/核酸分析功能，标准曲线、样品信息数据 和计算结果可同时在软件上显示。

	
	
	2.10
	噪声水平：≤0.0004Abs 

	★3.主要配置
	
	3.1
	紫外可见分光光度计主机1台；

	
	
	3.2
	 1cm、2cm、3cm、4cm、5cm、8cm石英比色皿（各5只）；

	
	
	3.3
	自动8联池 1架；

	
	
	3.4
	控制电脑1套：配套使用电脑（或工作站）的产品技术指标需满足财库《台式计算机（或工作站）政府采购需求标准（2023年版）》中的星标项“*”指标，投标人提供： 台式计算机（或工作站）产品技术指标需满足财库《台式计算机（或工作站）政府采购需求标准（2023年版）》中的星标项“*”指标的承诺函，格式自拟。黑白激光打印机1台。提供所投产品节能产品认证证书。


凝胶成像仪
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	1
	人类及动植物病原、食品微生物、转基因、濒危物种及其他物种鉴定等核酸检测

	2.主要技术参数
	▲
	2.1
	CCD相机：CCD分辨率≥2600*2200以上真实像素， 图像分辨率≥2000万像素；CCD冷却温度≤-55℃（相对于室温25℃）；f值≤0.72，全自动定焦镜头。

	
	
	2.2
	不锈钢箱体，环氧涂层，带有阻尼的磁力吸附门，电磁门锁。

	
	
	2.3
	可升级不少于7通道顶部荧光激发光源，预留光源接口，自动识别光源波长。

	
	★
	2.4
	全自动控制滤光片轮，≥7位。

	
	▲
	2.5
	滤光片可用于EB、Goldview、Gelred等染料染色的DNA、RNA凝胶。

	
	
	2.6
	不少于六层样品位置，至少五层可用于化学发光。

	
	▲
	2.7
	带有样品位置感应器，系统自动识别样品位置。

	
	
	2.8
	双近红外或其他方式定位样品位置。

	
	
	2.9
	可拍摄彩色Marker图像，自动合并信号图像，非添加伪彩

	
	★
	2.10
	具有3D扫描功能，直接获取3D图像

	★3.主要配置
	
	3.1
	主机，1台

	
	
	3.2
	控制电脑1套：配套使用电脑（或工作站）的产品技术指标需满足财库《台式计算机（或工作站）政府采购需求标准（2023年版）》中的星标项“*”指标，投标人提供： 台式计算机（或工作站）产品技术指标需满足财库《台式计算机（或工作站）政府采购需求标准（2023年版）》中的星标项“*”指标的承诺函，格式自拟。黑白激光打印机1台。提供所投产品节能产品认证证书

	
	
	3.3
	超亮紫外透照台1个

	
	
	3.4
	白光转换屏一个


D包：
（一）采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	索氏提取仪
	1
	台
	核心产品

	2
	氮气发生器
	1
	台
	


（二）技术参数要求
索氏浸提仪
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	1.1
	用于食品、农产品、饲料中的脂肪含量提取。

	2.主要技术指标
	★
	2.1
	内置制冷系统的全自动提取、浓缩一体机。能实现索氏抽提、热抽提、索氏热抽提、连续流动及标准热抽提自动抽提萃取模式。

	
	
	2.2
	有机溶剂自动添加和回收系统。支持每个溶剂杯全部添加或指定溶剂杯添加。分析程序运行过程中任意节点可通过程序控制再次补充有机溶剂。并通过程序控制自动输送和回收有机溶剂。

	
	▲
	2.3
	提取时，设备可控温度及提取时间；提取后，收集的溶剂自动提纯回收,单一溶剂可重复使用。溶剂回收后，收集容器可取下烘干称量。（提供产品彩页或技术说明书或官网截图等证明材料加盖制造商公章。）

	
	▲
	2.4
	可一键自动完成溶剂杯压紧、样品篮提升（下降）；一键自动完成浸提、热抽提、溶剂收集与回收等程序。每个加热位可单独控制开启和关闭，并通过弹性加热板传热到溶剂杯，确保加热条件一致性。

	
	▲
	2.5
	适用于各种有机溶剂，包括石油醚、乙醚、醇类、仿类等部分有机溶剂的使用，配置低沸点有机溶剂（如乙醚、石油醚）泄漏报警，泄漏达到造成危险时报警系统启动并停止加热。

	
	
	2.6
	配备2种溶剂杯（玻璃、金属）供不同的样品场景使用。

	
	
	2.7
	菜单式程序编辑，直观易操作，可循环多次调用。

	
	
	2.8
	密封接头及溶剂管路耐有机溶剂。

	
	
	2.9
	抽提滤纸杯架自动升降功能。

	
	
	2.10
	测定样品数：≥6个/次

	
	
	2.11
	样品量：0.5-15g

	
	
	2.12
	溶剂回收率：≥85%

	
	
	2.13
	控温精度：≤±1℃

	
	
	2.14
	溶剂杯体积：≥150mL

	
	
	2.15
	溶剂自动添加量：≥100ml

	★3.主要配置
	
	3.1
	全自动索氏浸提仪主机一套：包括浸提单元和控制单元；

	
	
	3.2
	铝质浸提杯、玻璃溶剂杯各2套（6个/套）；

	
	
	3.3
	密封圈2套；

	
	
	3.4
	滤筒接头1套（6个/套）；

	
	
	3.5
	滤纸筒4套（25个/套）；

	
	
	3.6
	玻璃溶剂收集瓶2个

	
	
	3.7
	相关配件及工具1套



氮气发生器
	序号
	指标类型
"★"或"▲"
	条款号
	技术指标内容

	1.主要用途
	
	1
	用于实验室氮吹仪和质谱仪的氮气气源，充分满足其持续、安全运行要求

	2.主要技术参数
	
	2.1
	工作条件

	
	
	2.1.1
	电源：220V±10，50Hz

	
	
	2.1.2
	最高湿度：≥ 80 %

	
	
	2.2
	技术指标

	
	
	2.2.1
	采用超细化中空纤维膜分离技术

	
	
	2.2.2
	氮气输出最高压力≥110psi

	
	★
	2.2.3
	氮气流速≥270L/min，氮气最高纯度≥99.5％，氮气露点≤-50℃,

	
	
	2.2.4
	具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能 

	
	
	2.2.5
	无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯，颗粒物≤ 0.01um

	
	▲
	2.2.6
	具有实时监测压力、流量等功能，配备故障记录存储系统，具有在线服务和诊断功能

	
	
	2.2.7
	配备无油涡旋空压机，空气排气量≥700L/min

	★3.主要配置
	
	3.1
	氮气发生器主机1台

	
	
	3.2
	无油空压机1台

	
	
	3.3
	空气储罐1个

	
	
	3.4
	冷干机1台

	
	
	3.5
	过滤器1个





四、商务要求
1、合同履约期限：合同签订后30日历天内完成项目供货和安装、调试、培训并验收完毕（供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担）。
2、交货地点：采购人指定地点。
3、付款方式和条件：合同签订后，乙方向甲方交付履约保证金后，预付60%合同款。安装验收合格后付清。(具体以最终签订合同约定为准)
4、售后服务要求：
（1）中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位；
（2）中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，安装所需条件由中标商提供，完成现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、调试、培训验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购方使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标供应商责任而导致的需方依据合同条款对中标供应商的扣款处罚除外）；
（3）货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格；
（4）验收：①如需要，中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。②中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。③中标供应商应向需求单位提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，需求单位有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。④中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由需求单位进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。⑤需求单位根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。需求单位有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，需求单位有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，需求单位将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利；
（5）中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等；
（6）现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。
（7）集中培训：A包中标供应商提供全自动QuEChERS样品前处理平台、凝胶渗透色谱仪需求单位每台设备至少2名技术人员到厂家国内指定地点进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天。
C包中标供应商提供凝胶成像仪需求单位每台设备至少2名技术人员到厂家国内指定地点进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天。
5、质保期：产品安装调试经用户验收合格当天起，基础质保期3年，质保包括所有配件、耗材，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外，能够及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
6、履约保证金：
中标供应商在签订合同前，须以银行转账、支票、汇票、本票、保函(保险)等非现金形式向采购人交纳中标金额 10% 的履约保证金，签订合同后，若中标供应商不按双方签订合同规定履约，则无权要求退回履约保证金，履 约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。项目验收通过后无息退还。
7、投标有效期：投标文件提交截止之日起90日。

五、评分办法
本项目采用  综合评分法  进行评审。

六、无效投标情形
1、未按采购文件规定缴纳投标保证金的。
2、 报价超过采购预算或最高限价（若有）的。
3、未按照采购文件规定进行签署、盖章的。
4、投标有效期不满足要求的。
5、不具备采购文件规定资格（质）要求的或没有提供证明材料以证明具备采购文件中规定资格（质）要求的。
6、投标文件未按采购文件规定的格式填写，或填写的内容不全，或辨认不清产生歧义，或涂改处未加盖投标供应商公章或法定代表人印章的。
7、投标供应商提交两份以上内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一内容报两个以上报价的。
8、投标供应商与通过资格审查的单位在名称和组织结构上不一致，不能提供其权利义务转移的合法有效证明的。
9、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明、或提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的。
10、投标供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的。
11、投标文件附有采购人不能接受的附加条件的。
12、投标供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。
13、投标产品数量、供货范围（或交货地点）、合同履约期限、付款方式等不满足采购文件要求的。 
14、存在下列情形之一的，视为投标供应商串通投标：
（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标供应商的投标文件相互混装。
（6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
15、 属于“节能产品政府采购品目清单”范围且标注为“政府强制采购产品”实施强制采购的，未提供或未提供齐全国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
16、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终采购文件发售稿为准。

